附件1：

胰岛素泵采购项目内容及相关要求

一、采购预算

项目预算（人民币）：7万元；

最高限价（人民币）：7万元。

二、投标人资质要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标人须符合下列情形之一（不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》（马公管〔2016〕35号）为准）：

（1）开标日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。

（2）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距日超过3个月。

（3）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分到19分(含19分)且公布日距开标日超过6个月。

（4）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分到29分(含29分)且公布日距开标日超过12个月。

（5）最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分30分以上(含30分)且公布日距开标日超过24个月。

三、采购内容及相关要求

**（一）采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **最高限制单价（万元）** | **总预算（万元）** |
| 1 | 胰岛素泵 | 2 | 台 | 3.5 | 7 |

**（二）技术参数**

1.全中文菜单显示

2.适用胰岛素浓度为U-100

3.短效和速效胰岛素可选

★4.基础率分段：6/24/48段

5.基础率设置：自动分配、个性化设置均可

6.基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h可调

7.基础率时差：正负9h可选

8.基础率显示：数字和柱状图

★9.基础率增幅：0.01 U（1U等于0.01毫升）

10.临基率设置范围：0～24小时；基础率设置值的0～250%

11.便捷模式：大剂量输注一键操作，并有输注进度提示音

12.大剂量输注模式：方波输注，双波输注

13.方波设置范围：药量范围0～80 U，时间范围0～240分钟

14.大剂量预设：可预设三餐量、有防止重复打药模式（再次输注显示追加剂量）

15.大剂量设置范围：0.1～80U

16.大剂量增幅：0.1U

17.大剂量输注速度可调：脉冲周期可选3秒、5秒、10秒

18.自动排气功能：螺杆电机驱动自动复位

19.最大装药量：300U

20.剂量限制功能：大剂量限制、基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U

21.具有按键自动上锁、密码设置等功能

22.报警项目：阻塞、无信号、低电量、低药量、无药量

23.警示开关可选：警示声音、按键声音、低药提醒

★24.堵塞剂量可调

25.低药量报警阈值可设

26.输注管路接口形式：标准鲁尔接口

27.防水功能：整机IPX8防水

28.参数记忆功能：断电更换电池，参数数据不丢失

29.回顾功能：日总量、大剂量、基础率、螺杆复位、排气，均可回顾≥50条

**（三）商务要求**

质保期：中标人所投货物须提供整机**至少2年**的原厂免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。

交货期：自合同签订之日起 15日内供货并安装调试完毕。

交货地点：马鞍山市中医院（招标人指定地点）。

付款方式：供货并安装调试完毕验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%；自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，30日内支付合同总金额的10%。