附件1：

马鞍山市中医院动态心电记录仪等设备项目

采购内容及相关要求

预算金额：13.5万元；最高限价（人民币）：13.5万元

本项目投标人特定资格要求：

（1）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 总预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲动态心电记录仪（核心产品） | 5 | 套 | 15000 | 75000 | 含1套软件设备 |
| 2 | 动态血压记录仪 | 5 | 套 | 12000 | 60000 | 含1套软件设备 |

商务要求：供应商所投产品须为同一品牌

二、技术参数

（一）动态心电记录仪技术参数

一、记录仪参数：

1.具备预置病人信息功能、事件记录功能

2.工作模式：12导联

3.记录时间：≥24h

4.显示模式：液晶显示

5.■ 具备电池电压检测功能，具备断电续记功能

6.电极数量：12导联（10电极）

7.采 样 率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz

起搏采样率12800Hz/25600Hz

8.ADC分辨率： 8/10/12/16位可选

9.共模抑制比：≥ 80dB

10.数据传输：USB数据线/读卡器兼容,Type-C接口

11.存储方式：内置存储卡芯片

12.■采用电极脱落可自动检测技术，保证ECG信号质量

13.电    源：1节7号（AAA）碱性电池，

二、分析软件参数：

1.软件具有全通道自动分析功能，三位一体的操作界面。

2.全模板的QRS波识别方式，室性、室上性、正常和干扰四大类。

3.具备多种分析功能：心律失常分析、起搏分析、，ST段分析，房颤分析，心率变异分析，QTc分析，睡眠呼吸分析，心律震荡（HRT）分析，T波电交替（TWA）分析，心律减速力分析，心室晚电位分析，心电向量分析等。

4.软件拥有“事件主导”的快速分析模式，事件列表能同屏回溯至散点图、趋势图、叠加图，实现事件直接编辑和批量审核，大幅缩短分析流程和出报告时间。

5.具备强大的散点图批量编辑功能及多种散点图类型：包含t-RR散点图、Lorenz-RR散点图、分时段散点图、差值散点图、时间三维散点图、t-RR散点缩略图、Lorenz-RR散点缩略图，并通过逆向技术实现散点图与波形叠加图、样本图和标准波形图回溯互动。

6.一站编辑功能，实现传统模板主导模式和散点图编辑模式的有机融合。能同屏显示模板、事件、Lorenz散点图、tRR散点图、叠加图、样本图、标准图、扫描图，并实现任意指定模块的自由组合。任意模块之间存在正向、逆向两种的互动响应。

7.智能室上早功能，能快速确认并指定室上早RR间期提前量在不同时间段的合理阈值。支持分时间段、快速和精细调整RR提前量阈值，修改结果在tRR散点图、标准图等模块动态实时刷新。

8.智能模板剥离功能，实现伪差、畸形室早等多形态复杂模板的快速、智能分割。

9.具备基于样本图的批处理功能，样本图能按心拍类型、RR间期、RR间期提前量、R波高度、R波宽度进行统计排序或单独显示，用户可以框选样本图批量编辑已有心拍和自动插入新心拍。

10.具备阵次模式编辑功能。

11.可自动生成各种典型心电片段图，多种心电图浏览模式。

12.软件具备完善的病例管理功能，可根据不同的需求进行搜索归类，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。

（二）动态血压记录仪技术参数

一、记录仪参数：

1.具备预置病人信息功能

2.■测量方法：振荡法示波法升压测量

3.显示方式：液晶显示

4.示值范围：≥0～300mmHg

5.测量范围：收缩压：≥50～255mmHg；舒张压：≥30～200 mmHg

6.记录时间：≥24小时

7.测量精度：误差≤ 3mmHg

8.■测量间隔：2～240分钟可任意选择

9.■通讯方式：内置式USB，Type-C接口

10.存储方式：内置存储芯片

11.血压测量同时自动生成对应的“脉动波形图”，可根据“脉动波形图”的形状判断此次测量数据的真实性、有效性

12.具备测量失败自动重测功能，不同状态下血压自动识别功能

13.具备在记录过程中加测血压的功能

14.具备电池电压检测功能，具备断电续记功能

15.具备软件参数同步功能

16.电池：2节5号（AA）碱性电池

二、分析软件参数：

1.软件可对记录仪自动生成的“血压脉动波形”进行有效编辑，便于保留有效数据；

2.软件具备白大衣血压分析功能；

3.软件具备血压多病例比较分析功能，可对全天血压数据及血压趋势图进行同屏比较；

4.软件具备血压变异、晨峰血压、清晨血压、动脉硬化指数分析；

5.判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要；

6.软件具备完善的病例管理功能，可根据不同的需求进行搜索归类，数据可网络传输，形成网络版功能，并可接入各类网络数据管理平台。