**医用冷藏箱采购内容及相关要求**

1. **采购预算：**

采购预算（人民币）：2万元；最高限价（人民币）：2万元。

1. **采购内容及要求：**

**（一）采购清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 医用冷藏箱 | 1 | 台 |  |

1. **相关参数及要求：**

★1.≥410L，采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；

1. 产品箱内温度2～8℃，

3. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。

★4.报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）；

5．冷凝水汇集后自动蒸发。

6.具有远程报警功能。

7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

8.风机：高效节能，低噪音。

9.材料：箱体采用喷涂钢板，内胆有效防菌防腐蚀。

10.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露。

★11.至少五层搁架设计，可实现物品分类存取。

12.产品照明灯：采用LED冷光源，方便观察。

13.门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。

14、配备智能无线温控记录仪，可实时上传数据，手机小程序可支持观看历史数据、曲线、报警处理。

15.接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时发出报警信息到相关管理员手机。电话（选配）报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除。

■16、温控记录仪符合GB/T 17626.2-2018标准要求，提供第三方机构出具的带有CNAS或CMA标识的相关检测报告。

■17、温控记录仪需通过IP68防护检测，检测报告有CNAS标识。

■18、温控记录仪需通过1.2米六面八角跌落检测，检测报告有CNAS标识。

■19、温控记录仪需通过中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

商务要求：（1）、投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械生产许可证》；

（2）、投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

（3）、质保期3年

（4）、交货期：15个日历日。

（5）、交货地点：马鞍山市中医院

（6）、付款方式：验收合格后支付合同总金额的90%，自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，支付合同余额。