附件1：

胆道镜维修服务项目采购内容及相关要求

一、采购预算

预算金额：2.4万元；最高限价（人民币）：2.4万元

二、采购内容及相关要求

（一）、采购清单

| 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 胆道镜维修服务 | 1 | 项 |

（二）、技术要求

1、设备品牌：奥林巴斯

2、型号：CHF-P60（STERRAD NX）

3、购置时间：2019年

4、故障现象：弯曲橡皮漏水。图像龟裂。

- 5、维修部件：先端插入组件更换；盖玻璃更换

- 6、维修相关要求：①修理完成后图像黑点≤5个；

- ②维修过程中提供备用镜使用。

（三）、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

- 交货期（工期）：合同签订后 15 个日历日内完成维修并交付使用。

- 服务地点：招标人指定地点。

- 维修资质：维修工程师具有相应设备维修经验和证书。

- 付款方式：成交供应商完成维修并交付使用，经采购人验收合格后支付合同总金额的 100%。

- 质保期：更换的配件提供 6 个月以上的质保期。中标人应保证所供货物完全符项目规定的规格、性能，货物质量及要求满足相关标准。

- 6、验收：维修工程师维修完毕后需提供维修服务工单，经使用科室签字确认后交采购人。

- 7、本项目总报价包含了维修所需的配件费、安装调试费、运输费、人工费等全部费用。