附件：

针灸理疗类耗材采购内容及相关要求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 规格/型号 | 预计用量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 一次性使用心电电极 | 50片装 | 20000 | 片 |
| - 2 | 理疗电极片 | 50㎜*50㎜ | 3000 | 片 |
| - 3 | 理疗电极片 | 60㎜*80㎜ | 3000 | 片 |
| - 4 | 理疗电极片 | 48㎜*86㎜ | 1300 | 片 |
| - 5 | 心电电极(鳄鱼夹) | 22㎜*32㎜ | 200 | 片 |
| - 6 | 一次性使用无菌针灸针▲（核心产品） | 0.16㎜*25㎜ | 5000 | 支 |
| - 7 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25㎜*25㎜ | 620000 | 支 |
| - 8 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.25㎜*40㎜ | 70000 | 支 |
| - 9 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35㎜*75㎜ | 70000 | 支 |
| - 10 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.35㎜*60㎜ | 2000 | 支 |
| 11 | 一次性使用无菌针灸针 | 0.16㎜*13㎜ | 40000 | 支 |
| 12 | 一次性使用无菌揿针 | 0.22㎜*1.3㎜ | 3000 | 支 |
| 13 | 一次性使用无菌揿针 | 0.22㎜*1.5㎜ | 1200 | 支 |

二、技术参数（服务内容）

(1)一次性使用心电电极：

1.无纺布材质

★2.交流阻抗：至少12对胶对胶连接的电极对，在10Hz、不超过100μA (峰-峰)的外加电流下，其阻抗平均值应不超过267Ω。每一单独的胶对胶电极对的阻抗应不超过390Ω

★3.直流失调电压： 一对胶对胶连接的电极对经1min的稳定期，出现的失调电压不大于0.9mV

4.复合失调的不稳定性和内部噪声：一对胶对胶连接的电极对经1min  稳定期，在0.15Hz～100Hz 的频带(一阶频响)下产生的电压，在随后的5min内，应不大于150μV(峰-峰)

5.包装规格：50片/包（1000片/箱），采用铝塑复合包装，可有效防水，避光，便于长时间储存

- (2)理疗电极片：

- ★1.阻抗：理疗电极片应具有良好的导电性能，其导电阻抗应不大于1kΩ。带金属触点电极片的导电阻抗应不大于500QΩ。

- 2.粘性：理疗电极片的持粘性，理疗电极片的下滑位移应不超过 5mm；理疗电极片的柔顺性，理疗电极片在使用过程中，应能满足与使用者治疗部位紧密贴合。

- 3.连接：电极连接线应符合GB9706.1-2020中8.5.2.3的要求。

- 4.不可拆卸电极连接线的稳固性：不可拆卸电极连接线与电极的固定端，应设计成能防止由于电极连接线扭曲和拉扯引起的导体和绝缘损坏。

- 5.外观：理疗电极片的外观应平整光洁，修边整齐，导电部分颜均匀。

(3)心电电极(鳄鱼夹)：

- 1.用于人体表皮相关部位电信号的传导

- 2.电极尺寸：22mmx32mm

- 3.阻抗≤3kΩ

- 4.传感器采用纳米银/氯化银材料

- 5.采用的凝胶满足生物相容性检测，可长时间粘贴在人体皮肤上

- (4)一次性使用无菌针灸针：

- 1.针灸针结构由针体、 针柄(钢/铜柄)组成 。

- 2.针灸针的针体以GB/T4240中规定的06Cr19Ni9奥氏体不锈钢丝制成。

- 3.针灸针的针尖部位圆正不偏， 无毛刺、 弯勾等缺陷。 针灸针采用机械化生产， 自动磨尖，针尖锋利无疼痛感 。

- 4.针体表面光滑，其外观质量和表面粗糙度参数Ra值≤0.63um。

- 5.针体与针柄的连接牢固， 采用环氧乙烷灭菌，安全可靠，进针润滑，顺畅 。

- 6.针体有良好的韧性。

- (5)一次性使用无菌揿针：

- 1.产品的性能及主要结构：揿针针体应以GB/T 4240-2019中规定的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢材料制成。产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 2.表面粗糙度：针体和针尖的表面粗糙度参数Ra的≤ 0.4µm。

- 3.抗腐蚀性能：应具有良好的抗腐蚀性能。

备注：用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件，须提供相应的证明材料予以证明。