马鞍山市中医院富士高清电子放大胃镜维修服务项目

内容及相关要求

设备品牌：富士

型号：EG-760Z

购置时间：2022年

故障现象：

1、蛇骨上下向角度不足

2、1号、2号、3号、4号、5号按钮变色严重

3、盖帽敲痕、沾黏，蛇骨橡皮变色，插入管表面变色

4、蛇骨织网凹陷，导通不良，先端导光镜头内侧脏污导致可移动阴影（L）

5、变焦轴动作卡顿，图像报错20030

6、导光软管沾黏、脱皮，锥形套轻微变色

维修内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **更换配件名称** | **数量** |
| 1 | 第一按钮 | 1 |
| 2 | 按钮盒 | 1 |
| 3 | 导光玻璃管 | 1 |
| 4 | 摄像头组件 | 1 |
| 5 | 保护管 | 2 |
| 6 | 喷嘴 | 1 |
| 7 | 盖帽 | 1 |
| 8 | 主软管 | 1 |
| 9 | 蛇骨弯曲部 | 1 |
| 10 | 钳道管 | 1 |
| 11 | 钳道管固定环 | 1 |
| 12 | 水气管 | 1 |
| 13 | 密封圈 | 1 |
| 14 | 弯曲橡皮 | 1 |
| 15 | 钳道口橡皮压圈 | 1 |
| 16 | 水气管 | 2 |
| 17 | 弹簧管固定底座 | 1 |
| 18 | 弹簧固定板 | 1 |
| 19 | 螺丝 | 1批 |
| 20 | 盖板 | 1 |
| 21 | 导向环 | 1 |
| 22 | 金属套管 | 4 |
| 23 | 其它需更换配件 | 1批 |

要求：

 维修过程中提供备用镜使用，修复完成可正常使用。

商务要求：

质保期不少于6个月；

15个日历日内完成修复；

维修工程师具有相应设备维修经验和证书。