穿刺和插管模拟人采购内容及相关要求

- 预算金额：5万；最高限价（人民币）：5万

- 本项目投标人特定资格要求：无。

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲胸腔穿刺模拟人 | 1 | 台 | 15000 |
| 2 | 腹腔穿刺模拟人 | 1 | 台 | 10000 |
| 3 | 腰椎穿刺模拟人 | 1 | 台 | 10000 |
| 4 | 气管插管训练模型 | 1 | 台 | 15000 |

本项目核心产品为：胸腔穿刺模拟人

# 二、技术要求

一、胸腔穿刺模拟人

1、模拟人为成年男性头颈、躯干部模型，可反向坐于椅上，双臂平置，符合临床穿刺体位。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。

★2、可进行液胸穿刺以及气胸穿刺。

3、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。

4、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。

5、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。

■6、穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺。

■7、有电子警示系统，智能监测穿刺针扎针的位置具有语音播报和指示灯提示。可提示穿刺针穿刺是否正确。

- 具有两种以上模式：训练模式、考核模式等，可供练习和考核。

- 同一穿刺部位可反复进行练习

二、腹腔穿刺模拟人

1、成年躯干部模型，解剖标志准确，胸骨柄上缘、胸骨角、肋骨、髂前上棘触诊清楚，便于确定穿刺部位。

2、可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液。

3、可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。                                       4、可进行移动性浊音叩诊。

5、股静脉穿刺：可触及股动脉博动，其内侧即为股静脉，确定深静脉穿刺的正确位置，穿刺成功时有明显的落空感及静脉回流。

6、可用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。

7、同一穿刺部位可反复进行练习

三、腰椎穿刺模拟人

1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。模拟人取侧卧位，背部与床面垂直，头部向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。

2、腰部组织结构准确、体表标志明显，有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。

3、模拟人可完全仿真临床腰部穿刺练习，穿刺成功后有突破感，可以进行蛛网膜下腔麻醉（腰麻）、测定脑脊液压力、采取脑脊液标本、进行硬脊膜外腔阻滞麻醉、腰交感神经阻滞等操作。

■4、穿刺模块、模拟蛛网膜下腔、硬脊膜外腔均可更换。

5、可进行腰椎诊断性穿刺，穿刺成功后有脑脊液流出。

6、可进行腰椎治疗性穿刺，可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。

■7、可实时观测负压观察管变化确认负压。穿刺针抵达黄韧带、硬脊膜外腔、蛛网膜等过程中，具有负压呈现或阻力变化。

8、可推注药液，模拟硬脊膜外麻醉。

9、模拟穿刺蛛网膜下腔成功时，具有模拟脑脊液流出。

10、同一穿刺部位可反复进行练习。

四、气管插管训练模型

1、用于气管插管训练的仿真模型。模拟人皮肤及软组织的材质环保耐用、触感真实，解剖标志准确。可进行经口腔气管插管技术的教学演示和操作训练。

2、模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放；

3、 模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确；

4、 插管前，可识别面罩给氧，并随球囊加压表现胸廓起伏；

5、 可检测喉镜操作时，是否以牙齿为支点，有牙齿受力报警功能；

■6、 正常成年男性气管插管深度约22-24cm，正确插管后，通气时模拟人可自主表现胸廓起伏；

7、能够检测插管是否误入食道，具有错误提示；

8、 能够检测插管深度是否正确，具有错误提示。

- 三、商务要求

- （本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3 如中标人发生兼并、重组，招标人本项目的供货、安装、维护保养等相关工作必须由新组建的公司按招标文件及投标文件承担相应的义务。

3.4 中标人在项目实施过程中，国家对相关项目有资质要求的，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间中标人所发生的或中标人实施场地内发生的或中标人原因造成的安全事故，均应由中标人负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

3.5 投标文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，中标人须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

3.6支持所供设备软件免费升级。

4、产品质保期、服务期及售后服务：

4.1产品质保期：中标人须提供产品至少3年的质保期（自验收合格之日起计算，含所有易损易耗配件），质保期内出现质量问题，成交供应商负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在总报价中。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须1小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

- 5、培训：

- 5.1中标人应对招标人的操作人员免费提供现场培训。

5.2现场培训能够根据用户需要，合理安排，使用户能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3以上培训费用含在总报价中。

- 6、供货期：合同签订后，15个日历日内交货并安装调试完毕。

- 7、供货地点：马鞍山市中医院（中标人指定地点）。

- 8、验收：

- 8.1采购人和相关部门按照采购文件和响应文件承诺进行验收。采购文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

- 8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、厂商质保承诺、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

- 8.3成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

- 9、付款方式：验收合格后支付合同总金额的90%，一年后无质量及售后服务问题支付合同总金额的10%。

- 10、本项目总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（所有设备、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具等）、调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。