动态心电记录仪采购需求

一、记录仪参数

1.具备预置病人信息及事件记录功能

2.具备导联线接插，SD卡异常，低电压及电极脱落提示功能

3.工作模式：12导联兼容3导联（双独立起搏通道）

4.记录时间：24/48/72小时，12导联最长记录≥7天

5.显示模式：液晶显示

6.显示内容：实时心电波形，电池电量电压，中英文界面可选

7.电源：具备电池电压检测及断电续记功能

8.电极数量：12导联（10电极）/ 3导联（7电极或者5电极）

9.频率响应：0.05-300Hz

10.采样率：常规采样率128/256/512/1024/2048/4096Hz可选

起搏采样率10000

11.ADC分辨率：8/10/12/16位可选

12.共模抑制比：80dB

13.数据传输：USB数据线/读卡器兼容

14.存储方式：内置SD卡，配备读卡器
15.存储容量：≥16G

★16.需与本院现有无锡中健分析软件配套使用
二、商务要求
质保期1年及以上；

签订合同后15个日历日内完成供货及安装验收；

验收合格后支付合同总金额100%。
